## Slide 1: HELOS & RODOS | Laserová Diffrakce Práškové barvy
Particle size analysis in the quality and process control
© huffingtonpost.com
Analýza velikosti částic pro kontrolu výroby a kvality
© Hardcoreraveman wikicc

## Slide 2: Práškové barvy Složení
Pryskyřice, polyester, epoxid a polyuretan
Různé přísady, např. pro matný efekt, vytvrzený povrch, zabraňuje spékání
Tónovací pigmenty
Extender pro snížení lesku a dodání extra trvanlivosti povlaku
© piba

## Slide 3: Práškové barvy Výroba
Předvážení všech surovin | Předmíchání
Extruze | Prášek se zahřívá, aby se aktivovaly pryskyřice a tvrdidla
Mikronizace | Rozemletí hrubých práškových zrn na jemný prášek
Prosévání prášku, aby se zabránilo kontaminaci hrubšími částicemi
© Hardcoreraveman wikicc
Filler
Pigments
Powder
Chips
Additives
Binders
Hardener
Premix

## Slide 4: Laserová difrakce | Princip interakce | Částicové a laserové světelné vlny
Rovinná světelná vlna,
paralelní laserový papprsek
Odraz
Lom světla
Fraunhoferova Difrakce
Absorption
Difrakční úhel nepřímo úměrný velikosti částic "x"
Pořadové číslo difrakčního úhlu
Vlnová délka světla
Velikost částic
Mieho Scaterace | difrakce + odraz + lom + absorpce

## Slide 5: Senzor Optická sestava
* ISO 13320, § 5, fig. 2 for particle size from 0.1 µm to approx. 3.0 mm
Laserový zdroj
Paprskový
expander
Disperze
Proud částic
Optický modul
Detektor
Zóna měření

## Slide 6: Disperzní zařízení Reprodukovatelný efekt disperze
Vstup prášku
Zóna míchání
Adaptabilní disperze energie
prostřednictvím primárního
tlaku a prstencová mezery
Volný
parsek
aerosolu
Sekce přímého zrychlení
Délka pomáhá rozptylu
Průtok vzduchu
až 200 l/min
Proud částic vmax = 100 m/s
Tvorba paprsku
Bez | s přepážkovými kaskádami
Žádné nové aglomerace ani usazeniny

## Slide 7: Instalační modely Laboratorní měření Výrobní měření
Laboratoř
off
-
line
»
Manualní podávání vzorků
»
Nekontinuální měření
»
Od stálých po často se měnící požadavky
měření
»
Přizpůsobení produktu
Výroba
on
-
line
»
Procesní odběr| vzorkování pro
Měření přímo ve výrobním prostředí
»
Kvazi
-
kontinuální měření
-
»
Analýza blízká realitě
-
at
-
line
»
Automatizované odebírání/podávání vzorků,
měření v centrální laboratoři
»
Diskontinuální měření
»
Většinou neměnné požadavky měření
in
-
line
»
Integrace do výroby | Vzorky zůstávají
ve výrobním procesu během měření
»
Kontinuální měření v reálném čase
»
Analýza v podmínkách výrobního procesu

## Slide 8: Konfigurace systému Práškové barvy
Senzor laserové difrakce HELOS/BR OneModule | OM
  Měřící rozsah R4 | 0.5 - 350 µm
Suchá disperze RODOS nebo RODOS/L
  4 mm tryska
Přesný vibrační podavač VIBRI/L
  Skluz ve tvaru U
HELOS/BR & RODOS
0.1 µm – 875 µm

## Slide 9: Aplikace měření Příprava vzorků | Disperze | Měření
Measuring Procedure | 
Příprava vzorku | Ruční odběr vzorků ¦ Ideálně pomocí rozdělovače vzorků ¦ Točivé dělení Ruční zadání vzorku do nálevky VIBRI Hmotnost vzorku cca. 2 - 5 g
Disperze | Rychlost posuvu VIBRI ¦ 75 – 85 % pro kopta = 5 % Primární tlak RODOS 3 bar
Měření Doba trvání < 30 s | Referenční měření 10 s Začátek měření na kopt = 2 % Doba měření 5 až 10 s ¦ V případě potřeby čištění
Vyhodnocení | FREE ¦ Fraunhofer - bez optických parametrů

## Slide 10: Výsledky měření Práškové barvy | 2 šarže
Chart: Velikost částic / µm
| 0.5 | 1.8 | 2.2000000000000002 | 2.6 | 3 | 3.6 | 4.4000000000000004 | 5.2 | 6.2 | 7.4 | 8.6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 122 | 146 | 174 | 206 | 246 | 294 | 350
Verteilungssumme Q3 / % ¦ 3 | 0 | 0.25363 | 0.38381 | 0.53043 | 0.69359 | 0.96954 | 1.3962 | 1.8897 | 2.5972 | 3.5729 | 4.6757 | 6.1029 | 8.3615 | 12.1391 | 16.2904 | 20.72 | 26.9284 | 34.9926 | 44.8236 | 54.4475 | 66.2698 | 78.3988 | 88.6263 | 95.2778 | 98.3879 | 99.8281 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Verteilungssumme Q3 / % ¦ 4 | 0 | 0.26558 | 0.3967 | 0.54325 | 0.70552 | 0.97918 | 1.4018 | 1.891 | 2.5936 | 3.5649 | 4.6658 | 6.0935 | 8.3572 | 12.149 | 16.3185 | 20.7681 | 27.0042 | 35.1027 | 44.971 | 54.6239 | 66.4693 | 78.5907 | 88.7592 | 95.3279 | 98.3965 | 99.8274 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Verteilungssumme Q3 / % ¦ 1 | 0 | 0.26328 | 0.38113 | 0.50998 | 0.64971 | 0.87968 | 1.2245 | 1.6131 | 2.1598 | 2.9047 | 3.7452 | 4.8417 | 6.6091 | 9.6507 | 13.085 | 16.815 | 22.117 | 29.1305 | 37.9291 | 46.8796 | 58.5544 | 71.697 | 84.0012 | 92.9055 | 97.5 | 99.7441 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Verteilungssumme Q3 / % ¦ 2 | 0 | 0.26281 | 0.37896 | 0.50557 | 0.64251 | 0.86715 | 1.2028 | 1.5804 | 2.1109 | 2.8342 | 3.6518 | 4.7213 | 6.4517 | 9.443 | 12.835 | 16.5299 | 21.7949 | 28.7824 | 37.5807 | 46.5517 | 58.2618 | 71.4289 | 83.7199 | 92.614 | 97.3317 | 99.7245 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Verteilungsdichte (log)q3* ¦ 3 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.39 | 0.52 | 0.66 | 0.82 | 1.02 | 1.24 | 1.44 | 1.56 | 1.53 | 1.29 | 0.86 | 0.42 | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilungsdichte (log)q3* ¦ 4 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.39 | 0.53 | 0.66 | 0.82 | 1.02 | 1.25 | 1.44 | 1.56 | 1.53 | 1.28 | 0.85 | 0.41 | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilungsdichte (log)q3* ¦ 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.43 | 0.56 | 0.7 | 0.89 | 1.11 | 1.34 | 1.54 | 1.66 | 1.55 | 1.15 | 0.62 | 0.29 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilungsdichte (log)q3* ¦ 2 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.31 | 0.43 | 0.55 | 0.7 | 0.88 | 1.11 | 1.34 | 1.55 | 1.66 | 1.55 | 1.15 | 0.64 | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 11: Konfigurace Systému Mokré pigmnety
Systém laserové difrakce HELOS/BR OneModule | OM
  Rozsah měření závisí na aplikaci R1 | 0.1 – 35 µm R2 | 0.25 – 87,5 µm R3 | 0.5 – 175 µm
  Mokrá disperze QUIXEL s 2 mm kyvetou
HELOS/BR & QUIXEL
0.1 – 875 µm

## Slide 12: Práškové barvy & pigmenty Výhody HELOS | RODOS | QUIXEL
Suché vzorky měřeny za sucha, mokré měřeny za mokra
Volná tryska aerosolu pro nejlepší suchou disperzi a spolehlivé výsledky měření
Rychlý | Typicky < 20 sekund za sucha, < 40 s za mokra
Disperzní síly přizpůsobitelné produktu
Téměř žádné zbytky produktu v dispergátoru
  Snadné čištění | žádné trubky
Rychlý přechod na nové nebo jiné produkty Bez kontaminace
Oba: RODOS & QUIXEL se stejným HELOS